## LLD_검출관리
LLD_No | 구분 | 적용 | 공정번호 | 공정명 | 제품명 | 고장형태 | 고장원인 | O값 | D값 | 개선대책 | 차종 | 대상 | 보완구분
LLD26-011 |  | 검출관리 | P-011 | 외관검사 | NE1 | 외관 불량 검출 누락 | 검사원 검사 기준 숙지 부족 |  | 6 | 외관검사 한계견본(OK/NG 한계샘플) 기준 신규 제정 및 공정 게시 → 한계견본 기준 전수 육안검사 실시, 한계견본 대비 불합격 시 즉시 격리 및 품질팀 통보 |  |  | 검사기준→개선
LLD26-012 |  | 검출관리 | P-012 | 측정실 | SU2 | 검교정 주기 초과 사용 | 검교정 일정 관리 수동 운영 |  | 5 | 측정실 보유 계측기(마이크로미터·버니어캘리퍼스·게이지류) 검교정 만료 시 즉시 RED TAG 부착 → 검교정 완료 대체 계측기로 전수 재측정 실시, 재측정 결과 기록부 대조 후 합부 재판정 |  |  | 계측기관리→개선
LLD26-013 |  | 검출관리 | P-013 | 최종검사 | NE1 | EOL 검사 False Pass | EOL 검사기 센서 열화 미감지 |  | 4 | EOL 기능검사기 마스터 OK/NG 경계 샘플(Boundary Sample) 매 Shift 시작 전 기준 검증 의무화 → EOL 검사기 판정 불일치(False Pass) 발생 시 해당 Shift 전수 재검사 실시 |  |  | 검사기검증→개선
LLD26-014 |  | 검출관리 | P-014 | 품질검사 | SU2 | CMM 측정 재현성 부족 | Gage R&R 미실시로 측정 신뢰성 미확보 |  | 4 | CMM(3차원 측정기) Gage R&R 정기 실시(연1→반기) — 부품 10개×측정자 3명×2반복 측정 → %R&R≥30% 불합격 시 CMM 측정 결과 전체 무효화 및 재측정 프로세스 즉시 가동 |  |  | CMM관리→개선
LLD26-015 |  | 검출관리 | P-015 | 비전검사 | NE1 | 카메라 비전 검사 오판정 | 조명 열화로 영상 품질 저하 |  | 4 | 비전검사기 조명 광도 자동 측정 모니터링 도입(기준 광도 ±10% 이탈 시 경보) → 비전검사 OK/NG 마스터 샘플 매 Shift 기준 검증(False Accept 0건 기준), 이탈 시 비전검사기 가동 중지 및 수동 전수 육안검사로 전환 |  |  | 비전검사기→개선
LLD26-016 |  | 검출관리 | P-016 | 도포검사 | SU2 | 중량 측정 편차 발생 | 발란스 측정기 Zero점 Drift |  | 4 | 발란스 측정기(전자저울) Zero점 확인 빈도 Lot당→매 1시간 강화 및 Zero점 Drift 자동 모니터링 → 발란스 측정기 Zero점 허용기준(±0.1g) 초과 시 자동 경보 및 해당 시간대 전수 재측정 실시 |  |  | 전자저울→개선
LLD26-017 |  | 검출관리 | P-017 | 체결공정 | NE1 | 체결검사 누락 | 체결검사기 카운트 오류 |  | 3 | 체결검사기 Poka-Yoke 기능 추가(미체결 또는 체결 카운트 불일치 시 다음 공정 이동 불가 인터락) → 체결검사기 체결 횟수·토크값 데이터 실시간 모니터링, 카운트 오류 발생 시 자동 라인 정지 |  |  | 체결검사기→개선
LLD26-020 |  | 검출관리 | P-020 | 포장공정 | SU2 | PDA 스캔 검사 누락 | PDA 배터리 방전으로 스캔 미실시 |  | 3 | PDA 바코드 스캐너 충전 스테이션 증설 및 배터리 잔량 20% 이하 시 PDA 자동 경보 → PDA 바코드 스캔 완료 인터락(스캔 미완료 시 공정 이동 불가) 도입, 작업지시서 대비 스캔 결과 불일치 시 즉시 알람 |  |  | PDA스캐너→개선
LLD26-022 |  | 검출관리 | P-010 | 수입검사 | SU2 | 도금 두께 부족 | 협력사 도금 공정 관리 미흡 |  | 4 | 수입검사 시 도막두께계(마그네틱/와전류식) 전수 도금 두께 측정 → 기준값 미달 Lot AQL S-4 샘플링으로 전수 재검, 불합격 Lot 전수 반품 처리 |  |  | 도막두께계→DC
LLD26-024 |  | 검출관리 | P-030 | 최종검사 | SU2 | 나사산 불량 | 탭핑 공구 마모 미감지 |  | 3 | 나사산 GO/NO-GO 게이지 전수 검사 도입(검사 빈도 Lot당→시간당 강화) → NO-GO 통과 NG 시 자동 배출 인터락 및 해당 Lot 전수 재검사 실시 |  |  | 나사산게이지→개선
LLD26-026 |  | 검출관리 | P-025 | 외관검사 | SU2 | 표면 스크래치 | 검사 조명 환경 부적합으로 미세 스크래치 미검출 |  | 6 | 외관검사 조명 1,000lux→2,000lux 업그레이드 및 확대경 3X→5X 변경 → 개선된 조명·확대경 기준 한계견본(OK/NG 경계) 대비 전수 외관검사 실시, NG 판정 시 즉시 격리 |  |  | 조명확대경→개선
LLD26-028 |  | 검출관리 | P-035 | 기능검사 | SU2 | 전류 이상(과전류) | EN-\uB0B4\uBD80 \uD68C\uB85C \uC1FC\uD2B8 \uBBF8\uAC80\uCD9C |  | 3 | 기능검사기 전류 상한/하한 자동 판정 기능 추가(과전류·저전류 이상 시 기능검사기 라인 정지 인터락) → 기능검사기 전수 전류값 자동 기록·이력 관리, 기준 이탈 시 즉시 불합격 처리 |  |  | 기능검사기→개선
LLD26-032 |  | 검출관리 | P-022 | 용접공정 | SU2 | 용접 강도 부족 | 용접 전극 마모 미감지 |  | 4 | 용접부 인라인 비전검사 시스템(고해상도 카메라 + 링조명) 전수 외관검사 도입 → 용접 전극 마모 시 발생하는 언더컷·크랙·기공 자동 NG 판정, 비전검사기 OK/NG 마스터 샘플 매 Shift 기준 검증 |  |  | 비전검사기→DC
LLD26-034 |  | 검출관리 | P-018 | 비전검사 | SU2 | 이물 검출 누락 | 비전 카메라 해상도 부족 |  | 4 | 비전 카메라 해상도 2MP→5MP 업그레이드 + 이물 검출 알고리즘 민감도 재설정 → 업그레이드된 비전검사기 OK/NG 마스터 샘플 매 Shift 기준 검증, 이물 자동 NG 판정 시 즉시 배출 인터락 |  |  | 비전카메라→개선
LLD26-036 |  | 검출관리 | P-024 | 측정실 | SU2 | 3차원 측정 오차 | CMM \uD504\uB85C\uBE0C \uB9C8\uBAA8 |  | 4 | CMM 프로브 사용 횟수 관리(500회 사용 시 교체 알림) → CMM 프로브 교체 후 기준구(Reference Sphere) 재교정 실시, 교체 전후 동일 기준 부품 CMM 재측정으로 측정값 편차 허용공차(±3σ) 이내 검증 |  |  | CMM프로브→개선
LLD26-038 |  | 검출관리 | P-028 | 리크검사 | SU2 | 미세 리크 미검출 | 리크 검사기 감도 부족 |  | 4 | 리크 검사기 감도 업그레이드(10cc→1cc/min) → 업그레이드된 리크 검사기 마스터 리크 샘플(OK/NG 경계값) 일일 감도 검증, 감도 기준 이탈 시 해당 Shift 전수 리크 재검사 실시 |  |  | 리크검사기→개선
LLD26-042 |  | 검출관리 | P-018 | 비전검사 | SU2 | 색상 편차 미검출 | 비전 검사 색상 판정 기준 미흡 |  | 4 | 색차계 기반 L*a*b* 정량 판정 전수 도입(ΔE≤1.5 합부기준) → 색차계 ΔE 기준 초과 시 자동 NG 배출, 색차계 일일 기준 색상 타일로 교정 확인 후 검사 개시 |  |  | 색차계→DC
LLD26-044 |  | 검출관리 | P-024 | 품질검사 | SU2 | SPC 이상 패턴 미감지 | SPC 관리 수동 운영으로 실시간 대응 불가 |  | 3 | 실시간 SPC 자동 모니터링 시스템 도입(공정 측정기기 데이터 자동 수집) → Nelson Rule 8가지 이상 패턴 자동 감지 및 이상 신호 발생 시 즉시 라인 정지 인터락 연동 |  |  | SPC시스템→개선
LLD26-046 |  | 검출관리 | P-030 | 최종검사 | SU2 | 소음 이상 미검출 | 소음 측정 환경 소음 영향 |  | 4 | 방음 부스 설치 + 소음측정기 배경소음 보정 알고리즘 적용 → 소음측정기 전수 자동 소음(dB) 측정, 기준값 초과 시 소음측정기 자동 NG 판정 및 측정값 데이터 전수 기록 |  |  | 소음측정기→개선
LLD26-052 |  | 검출관리 | P-030 | 최종검사 | SU2 | 내구 시험 불합격 | 설계 안전율 부족(1.2→1.5 필요) |  | 3 | 내구시험기 시험 합격 성적서(안전율 1.5 이상) 전수 확인 + 내구시험기 FEA 시뮬레이션 결과 대비 실제 시험값 대조 검증 → 내구시험기 불합격 또는 성적서 미제출 Lot 출하 불가 인터락 |  |  | 내구시험기→DC
LLD26-054 |  | 검출관리 | P-024 | 품질검사 | SU2 | 도면 공차 불명확 | 도면 GD&T 표기 누락 |  | 4 | GD&T 표기 재검토 후 CMM 측정 프로그램 기준면 재설정 → CMM 기준면 변경 전후 동일 기준 부품 재측정으로 CMM 측정값 일관성 검증(전수 기준면 확인, 허용공차 이내 여부 판정) |  |  | CMM기준면→개선
LLD26-056 |  | 검출관리 | P-035 | 기능검사 | SU2 | 온도 특성 불합격 | 사용 온도 범위 설계 미고려 |  | 4 | 온도 시험기(-40~85℃ 온도 사이클) 신뢰성 시험 합격 성적서 전수 확인 → 온도 시험기 불합격 또는 시험 미실시 Lot 출하 불가 인터락 적용 |  |  | 온도시험기→DC
LLD26-058 |  | 검출관리 | P-018 | 비전검사 | SU2 | 외형 치수 기준 불명확 | 2D 도면 해석 모호성 |  | 4 | 3D 모델 기반 CMM 자동측정 프로그램 도입 → CMM 외형 치수 전수 자동측정(공차 기준 자동 합부판정), NG 시 CMM 자동 NG 배출 인터락 및 불합격 결과 즉시 기록 |  |  | CMM자동측정→개선
LLD26-062 |  | 검출관리 | P-002 | 신뢰성시험 | SU2 | 고온고습 시험 불합격 | 방습 코팅 사양 미설정 |  | 4 | 항온항습 시험기(85℃/85%RH) 1,000시간 시험 합격 성적서 전수 확인 → 항온항습 시험기 불합격 또는 시험 미실시 Lot 출하 불가 인터락 적용 |  |  | 항온항습시험기→DC
LLD26-064 |  | 검출관리 | P-004 | 양산적합성 | SU2 | 공정능력 미달(Cpk<1.33) | 양산 조건 최적화 미완료 |  | 3 | 공정 측정기기(마이크로미터·게이지류) 데이터 자동 수집 SPC 시스템 → Cpk 실시간 자동 산출, Cpk<1.33 이하 시 즉시 공정 정지 인터락 및 불합격 Lot 전수 재검 격리 조치 |  |  | SPC+측정기→개선
LLD26-066 |  | 검출관리 | P-005 | 초도품검사 | SU2 | PPAP 문서 불비 | 초도품 검사 체크리스트 미비 |  | 3 | PPAP Level 3 초도품 검사 시 CMM·치수측정기·기능검사기 측정 성적서 전수 포함 확인 → PPAP 체크리스트 미비 또는 측정 성적서 미첨부 항목 존재 시 양산 이관 불가 시스템 인터락(Gate Control) |  |  | 초도품검사기→DC
LLD26-068 |  | 검출관리 | P-002 | 신뢰성시험 | SU2 | 염수분무 시험 부식 | 표면 처리 사양 미달 |  | 4 | 염수분무 시험기(SST) 96시간 시험 합격 성적서 전수 확인 + 도막두께계(마그네틱식) Lot별 Ni 도금 두께 전수 측정(기준 5μm 이상) → 성적서 미합격 또는 도막두께계 기준 미달 Lot 전수 반품 처리 |  |  | SST시험기+도막두께계→DC